## sheet1
遵义医科大学第二附属医院 参数征集设备清单
设备名称 | 采购预算 | 功能需求
手术床 | 48万元/台 | 设备用途： 1、满足骨科三维手术体位摆放和透视拍片要求，可以快速、精准、安全的实现高难度颈椎、腰椎、骨盆、四肢手术操作。 2、兼顾神经外科(颅脑肿瘤、动脉瘤夹闭、脊柱神经外科、功能神经外科)等复杂手术。
基本功能需求： 1、电动液压设计，升降、前后倾、左右倾、背部上/下折、折刀位、沙滩椅位、水平自动复位等功能皆可电动控制。 2、具备通用的数字化端口，实现远程医疗和设备故障及时诊断功能。 3、具有安全防撞保护：各手术动作发生冲突时，自动停止按键动作，避免在不正常操作状态下发生严重损坏，发出声光报警。 4、遥控器具有背光显示按键功能，方便内窥镜手术下可轻易找到所要操作的按键。 5、复合双电源系统：交流电、直流电(高速快充)蓄电池充满电可循环工作满足80～100台手术需求。 6、具有正、反向体位，1300mm及以上超大C臂运行空间，遥控器附有反向体位操作模式，满足颈部以下全身术中拍片要求。
核心功能需求： 1、10cm坚固超薄底座，为C臂等设备运行提供更大的垂直运行空间。 2、安全承重≥360kg，肥胖患者手术时手术床稳定，无倾覆风险，呈反向体位或平移后，载重依然超过常规手术床载重，满足骨科术中各种体位拍片要求。 3、具有两套操作系统，第二套备用操作系统设置在底座位于患者头端，远离无菌区、远离手术医生站立的位置。 4、床面具有电动平移功能，平移距离≥300mm。平移后可连续透视空间1300mm及以上，满足术中骨科大面积透视拍片要求。 5、配备开机自我诊断功能，即时故障代码显示功能，便于快速维修。 6、6cm厚无缝减压记忆床垫，床板及床垫总铝当量＜5，达到床垫厚度与X光衰减及X射线辐射量之间的最佳平衡，配有空气回阻阀，可依患者体重和身形自然塑形，避免压疮、褥疮产生，采用高周波焊接、熔接技术，无缝隙、防渗液，抗菌，可透X光、导静电、耐酸碱腐蚀、抗燃、易清洁。 7、内建独立碳纤维腰桥：全透X光，操作者可轻易感受患者所受张力，易获得满意的胆囊、侧姿肾脏手术体位，腰桥上升距离0～120mm。 8、床面最低高度≤550mm，满足神外等低体位手术操作要求，迎合术者座姿身高需要。
配置需求： 手术床 1套 头板 1块 背板 1块 腿板 1对 手臂板 1对 躯体绑带 1套 麻醉幕帘架 1套 圆承合器 1个 遥控器 1套 第二套操作系统 1套 蓄电池 1对