## Sheet1
遵义医科大学第二附属医院 医疗设备采购功能需求调研表
设备名称 | 硬性电子输尿管镜系统 | 使用科室
设备用途 | 主要用于泌尿外科的诊断与治疗操作，核心用途是观察输尿管及肾盂内部病变，并开展相关微创手术。
基本功 能需求 | 电子内窥镜图像处理器技术参数（主机） 一、主机内置存储空间：能存储10000张以上照片和10小时以上的视频。 二、自带存储功能，通过 USB 接口外接电脑，通过授权输入密码才能存储拍摄的图片和视频 三、输出接口：具有 S - VIDEO 和 BNC 视频输出接口，连接监视器 四、支持面板按键、内窥镜手柄按键对设备进行操作。 电子输尿管硬镜参数（镜子） 1.工作长度：430(±10)mm 2.器械孔通道最小宽度：≥1.7mm 3.光学镜的有效景深范围：3-48mm 4.设计光学工作距：5mm 5.照明镜体光效：名义值为0.8。 6.综合镜体光效：名义值2.5 7.静态图像宽容度：60，允差：-20%，上限不计。 8.总长度：534(±10)mm 9.先端蓝宝石嵌入 10.镜子采用一体化设计、即拿即用
核心功 能需求 | 电子内窥镜图像处理器技术参数（主机） 一、可兼容一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管、一次性使用内窥镜导管。 电子输尿管硬镜参数（镜子） 1.插入部分最大宽度：≤4.4mm 2.视向角：0°，视场角：110° 3.在距离 5mm处，中心角分辨力不低于1.5C/° 4.亮度响应特性：线性拟合度系数R2不小于0.98。 5.色温≥3000K～7000K范围内 6.相素≥16万
配置需求 | 配置清单(合计） 1 硬性电子输尿管镜 3 套 2 电子内窥镜图像处理器 1 台 3 硅胶密封帽 9 个 4 金属后螺帽防水帽 3 个 5 防水胶帽 15 个 6 玉米片 15 个 7 三点阀门 12 个 8 两点阀门 6 个
说明 | 拟购置硬性电子输尿管镜3套（型号相同），其中1套配电子内窥镜图像处理器 1 台（要求处理器能与3套硬性电子输尿管镜配套使用）。