## sheet1
遵义医科大学第二附属医院 参数征集设备清单
设备名称 | 功能需求
超声治疗仪 | 设备用途：利用聚焦超声热效应作用于皮下组织，用于改善中下面部和颏下、颈 部的皮肤松弛、面部皱纹，用于面部皮肤紧致提升。
基本功能需求： 1、可用于面部皮肤紧致提升、改善面部皱纹、改善下颌缘线条及颈部抗衰。 2、治疗头超温：≤41℃。 3、噪声：≤65dB(A)。 4、脚踏开关防进液的防护程度： IPX8。 5、手柄类型：多手柄支持不同层次，不同部位操作。 6、支持新建客户档案，方便随时查看患者的历史诊疗记录。 7、治疗界面多种参数可调，包括输出功率、点间隔、长度、定时等。 8、设备设计使用年限≥10年。 9、配置影像模块，可用于治疗前人体临床超声检查。
核心功能需求： 1、波束类型：会聚型。 2、超声输出方式：脉冲式。 3、声工作频率：4MHz、6.5MHz。 4、焦平面距离：2.0mm、3.0mm、4.5mm。 5、额定输出声功率：分档调节，最高可达10W。 6、输出声功率的时间稳定性：设备连续工作0.5小时内，额定输出声功率的变化应不超过±20%。 7、定时器：具备定时器功能，在预定时间到达后停止治疗头超声输出并给出指示信号。
配置需求： 1、主机 1台 2、台车 1 台 3、手柄线挂架 2根 4、点式手柄支架 1个 5、线式手柄支架 2个 6、脚踏开关组件 1套 7、治疗手柄 3个 8、治疗头 3个