## Sheet1
遵义医科大学第二附属医院 医疗设备采购功能需求调研表
设备名称 | 麻醉机 | 使用科室 | 产科、麻醉科
设备用途 | 全身麻醉
基本功 能需求 | 1、基本配件：麻醉机通过9001/13485质量体系认证及欧盟CE认证；具有后备电池； 2、气源：标配双气源，氧气、空气；具备安全保护装置； 3、流量计：调节范围：O2 0-15L/min； N2O 0-15L/min； 4、呼吸回路：高度集成一体化呼吸回路，具备二氧化碳吸收罐， 5、挥发罐：标配一个七氟醚挥发罐，双罐位； 6、呼吸机技术要求：气动电控呼吸机，全中文操作和显示，标配通气模式：VCV、SIMV、A/C、Bag、待机模式等，潮气量调节范围：20～1500mL，满足儿童麻醉手术需求；
核心功 能需求 | 1.高度集成一体化呼吸回路，非金属回路，防积水设计，回路无需加热，解决临床冷凝水问题； 2.直观的上升上风箱设计，随时捕捉患者呼吸变化，儿童麻醉时不需要更换驱动风箱； 3.具备单罐2000克大容量二氧化碳吸收罐，支持术中更换钠石灰，单罐结构便于拆卸； 4.可选配新鲜气体接口ACGO，无需改装可直接连接特殊的开放式回路； 5.标配一个与麻醉机同品牌原厂七氟醚挥发罐，通过CE认证，具有压力、流量和温度自动补偿功能，流量补偿大于15L/min； 6. 潮气量调节范围：20～1500mL，满足儿童麻醉手术需求；