## Sheet1
遵义医科大学第二附属医院 医疗设备采购功能需求调研表
设备名称 | 高端直线加速器（C型臂） | 使用科室 | 肿瘤放射治疗科
设备用途 | 治疗全身各部位肿瘤，支持3D-CRT、IMRT、IMAT、IGRT、SRS、SBRT、SRT等放疗技术，具备非共面立体定向放射外科技术、六维治疗床、4D-CBCT、双模式自由呼吸门控系统、分次内实时影像追踪技术。
基本功 能需求 | 1、智能化立体定向放疗平台主机（C型臂） 2、射野范围：40CM*40CM 3、120叶以上5mm MLC 4、机架和准直器等中心精度：小于1mm 5、支持3D-CRT、IMRT、IMAT、IGRT、SRS、SBRT、SRT等放疗技术 6、6MV、10 MV两档X线；6、9、12、16 MeV四档电子线 7、KV全自动机载影像系统 8、MV实时影像验证系统 9、LAP Apollo 绿色激光灯
核心功 能需求 | 1、6X高剂量率模式（FFF） 2、非共面立体定向放射外科技术 3、六维放射治疗床 4、提供4D-CBCT、双模式自由呼吸门控系统、分次内实时影像追踪技术 5、放疗计划系统GPU计算工作站 6、8个物理师工作站（均带肿瘤放疗自动计划功能），12个医师工作站（均带AI自动靶区勾画功能） 7、智能高效QA系统 8、肿瘤信息管理系统（12个网络终端，提供医院HIS接口）：肿瘤放疗功能模块、肿瘤影像管理功能模块、疾病管理功能模块、肿瘤放疗软件包基本系统
配置需求 | 1、二维平板剂量验证系统 1）分辨率≥5-10mm；2）测量面积≥26*32cm2；3）探头灵敏度≥15 nC/Gy；4）探头有效体积＜0.007 cm3；5）探测器稳定性1%kGy at 6MV；6）适用范围:光子、电子线。 2、三维剂量验证系统： 1）适用于辐射剂量测量的半导体探头；2）探头数量> 1300；3）探头有效平面尺寸≤2.8mm x 2.8mm；4）矩阵直径≥20 cm、矩阵长度≥20 cm；5）探头灵敏度≥30 nC/Gy；6）探头有效体积＜0.06 cm3；7）探测器稳定性0.5%kGy at 6MV；8）圆筒形模体；9）适用能量范围:光子、电子线；10）剂量校准无需电离室、无需拆模体；11）可满足调强计划的验证，支持IMRT, VMAT, SBRT、MRgRT；12）可进行相对剂量和绝对剂量分析比较，可完成DTA和Gamma计算。 3、红外线体表跟踪定位系统： 加速器三相机，CT-SIM单相机。1）扫描范围1100*1100*1000mm；2）相机像素2560*2048px；3）摆位重复性0.5mm/1.0度；4）摆位准确性1.0mm/1.0度。 4、组合式多功能一体化固定系统2套： 可进行全身各部位固定，具有SBRT功能、SRS功能、俯卧乳腺和俯卧盆腔固定功能 5、剂量仪电离室2套： 剂量仪PTW UNIDOS ROMEO，电离室PTW TW30013（0.6cm3Farmer）、TW31021（0.07cm3Semflex），平行板电离室34001，盘式延长线（20米），一维水箱（MP1-M)；及IAEA TRS 398报告校准证书 6、恒温恒湿机2台、水冷设备、稳压电源等加速器正常运行所需硬件。 7、Lexmark C950de彩色激光打印机(可自动双面打印，USB/网络连接) 8、由中标方负责机房建设（含机房监控视频一套），并提供机房环评，预控评的检测，协助院方办理辐射安全许可证及放射诊疗许可证，费用由中标方承担。
科室意见 | 日期：2025 年 9 月 29 日
注：以上基本功能需求和核心功能需求，使用科室需根据设备使用场景、治疗方式等据实填写；若经参数论证小组一致认定所提供的的功能需求具有倾向性，参数论证小组将进行修改或删除。